柳州市人民医院转运呼吸机项目竞争性谈判采购公告

柳州市人民医院拟对转运呼吸机项目进行院内竞争性谈判采购，特邀请符合条件的供应商前来参加采购活动，现就有关事项公告如下：

- 项目名称： 柳州市人民医院转运呼吸机项目

- 采购编号：柳人医招〔2020〕112号

- 采购内容：转运呼吸机1台

- 资金来源：专项资金

- 招标控制价：转运呼吸机150000.00元/台

六、供应商资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次谈判采购货物，具备法人资格，并且在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

2.谈判供应商须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）

七、谈判报名的时间、地点和要求

1.报名时间： 2020年12月4日至 2020年12月8日上午8时至12时、下午15时至18时，（双休日和法定节假日不办理业务）。

2.报名要求：须提交有效的营业执照副本复印件；法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件（加盖单位公章），已报名成功的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

3.报名方式：请供应商将以上报名要求材料扫描后发到以下邮箱：1146048867@qq.com，并注明公司联系人及联系电话，发送邮件后请务必拨打电话0772-2662036进行确认。

八、响应文件的递交和截止时间

1.响应文件开始接收时间：2020年12月4日；

2.响应文件递交截止时间：2020年 12月9日8:30时前递交；

3.响应文件递交地点：柳州市人民医院办公楼5楼文印室（广西柳州市文昌路8号），接收人：叶干事；电话：0772-2662007；

逾期送达或未按照竞争性谈判文件要求递交、密封的响应文件，将予以拒收。

九、响应文件装订要求

供应商请将响应文件按《响应文件内容装订顺序》所述要求订成响应文件，正本1册，副本4册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面标明“谈判项目名称”、“谈判时开启”字样、单位名称、联系人、联系电话并加盖单位公章。

十、响应文件开启时间和地点

1.开启时间：现场谈判时开启，具体时间另行通知；

2.开启地点：柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

十一、其他注意事项

1.由法定代表人或委托代理人参加谈判的，请将法定代表人（负责人或自然人）身份证或法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件、委托代理人身份证在当面谈判时交医院谈判小组审验。

2.谈判结束后响应文件由医院保留，不再退回供应商。

十二、公告媒体

柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn）

柳州市人民医院内网

十三、联系事项

采购人：柳州市人民医院

联系地址：广西柳州市文昌路8号

联系人：招标采购办公室（办公楼四楼）潘干事   咨询电话：0772-2662036

柳州市人民医院

2020 年12月4日

柳州市人民医院转运呼吸机项目竞争性谈判条件书

我院决定对转运呼吸机进行社会公开采购（竞争性谈判）。欢迎符合条件的供应商参加谈判。现将有关事项公告如下：

一、谈判供应商资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营转运呼吸机，并具有国内法人资格的供应商。符合谈判资格的供应商应承担谈判及履约中应承担的全部责任与义务。

二、谈判供应商需提供合法的资质证明材料：企业法人营业执照、有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明），并加盖公章；产品销售授权书或代理证书原件或复印件；法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，需加盖公章。

三、我院编写的《转运呼吸机采购参数》仅供参考，参与谈判的品牌应实质上相当于或优于《转运呼吸机采购参数》。如果技术参数不明确或有误的，谈判供应商应以参与谈判的品牌来正确、详细填写《竞争性谈判采购报价表》及《技术响应、偏离情况说明表》。

四、谈判供应商要根据院方提出的《售后服务及要求》提供售后服务承诺书。并可提供产品质量证明材料和公司信誉及业绩证明资料。对产品质量好、公司信誉高、售后服务及时的经销商优先选择。请供应商按要求参加本次采购活动。此次谈判报价应为真实的优惠价，如谈判报价明显低于产品成本价或明显高于市场价的，则视为无效报价。

五、请将上述材料按《谈判响应文件装订顺序》所述要求装订成响应文件，正本一册，副本四册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。注明公司名称、联系电话并加盖单位公章，并标明“柳州市人民医院转运呼吸机响应文件”、“谈判时开启”字样。要求在2020年12月9日上午8:30以前送到柳州市人民医院办公楼5楼文印室。逾期不予受理。

六、此次参与谈判采购的设备品牌和国别不限,并以书面形式进行院内谈判采购。医院评标委员会在公开、公平、公正的基础上，根据各参加谈判供应商所提供的产品质量、价格、售后服务、经销公司的信誉及业绩等情况进行综合评定，由谈判小组集体确定成交单位及品牌。谈判结果将在柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn/）进行公告。

七、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

八、谈判响应文件外包装袋上请写上联系人、联系方式及采购项目名称。

九、联系电话及通讯地址：

谈判响应文件请按如下地址递交：

广西柳州市文昌路8号  柳州市人民医院办公楼5楼文印室

邮编：545006  电话：0772-2662007（文印室：叶干事）

相关事宜咨询：电话：0772—2662036（招标采购办公室：潘干事）

注：《转运呼吸机采购参数》附后。

转运呼吸机采购参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 转运呼吸机 | 1台 | \ | - 技术参数： （一）基本参数 - 适用于对成人、小儿和婴幼儿患者进行通气辅助及呼吸支持。 - ≥12.1英寸彩色TFT触摸控制屏幕，分辨率1280*800。 - 屏幕显示：多至3道波形同屏显示，支持呼吸环、波形和监测参数同屏显示。 - 自检功能，检查系统管道阻力、泄漏量和顺应性，测试流量传感器、呼气阀和安全阀等部件。 - ≥120分钟内置后备可充电电池（1块电池），电池总剩余电量能显示在屏幕上。 - 电动电控呼吸机（涡轮驱动产生空气气源），方便进行转运。 - 具有有创通气模式。 - 病人信息：当前的设置参数、报警限和趋势等数据可导出。 - 呼吸波形及呼吸环可截图，屏幕导出保存U盘。 - 吸气安全阀组件可拆卸，并能高温高压蒸汽消毒。 - 呼气阀组件一体化设计，内置金属膜片压差流量传感器，能高温高压蒸汽消毒。 （二）呼吸模式及功能 - 标配模式：容量控制通气下的辅助控制通气A/C和同步间歇指令通气SIMV、压力控制通气下的A/C和SIMV、CPAP/PSV、窒息通气模式。 - 其他功能：手动呼吸、吸气保持、呼气保持、雾化、纯氧灌注、智能吸痰程序，监测参数的≥72小时的趋势图、表分析。 - 具有智能同步技术，可以将【呼气触发】设置为【Auto】，通过对波形特征的抽取和分析，自适应算法动态调节【呼气触发】至最佳值，提高人机同步，使病人呼吸更加舒适，可以减少治疗过程中频繁的呼吸机设置值调节。 - 具有高流量氧疗功能，可以调节氧疗流速和氧浓度，具有湿化器，加湿加温后可提高氧疗效果。 - 具有单位理想体重输送的潮气量 （TVe/IBW）监测功能。 - （三）设置参数 - 潮气量：20ml—2000ml。 - 呼吸频率：1-100次/min。 - SIMV频率：1-60次/min。 - 吸/呼比：4:1—1:10。 - 最大峰值流速：≥210L/min。 - 吸气压力：5--80 cmH2O。 - 压力支持：0—80cmH2O。 - PEEP：OFF,1--45 cmH2O。 - 压力触发灵敏度：-10 — -0.5cmH2O。 - 流速触发灵敏度：0.5—15L/ min。 - 氧浓度：21—100%。 - 叹息功能：有。 （四）监测参数 - 气道压力：PEEP、气道峰压、平台压、平均压等监测。 - 每分钟呼出通气量：总的分钟通气量、自主呼吸的分钟通气量、泄漏的分钟通气量的监测。 - 潮气量的监测：吸入潮气量、呼出潮气量的监测。 - 呼吸频率监测：总的呼吸频率、自主呼吸频率、机控呼吸频率的监测。 - 波形显示：压力/时间、流速/时间、容量/时间。 - 吸入的氧浓度的监测。 - 趋势图和趋势表显示。 - 具有压力/容积、流速/容积、流速/压力环3种呼吸环监测。 - 肺的力学：吸气阻力、呼气阻力、静态顺应性、动态顺应性和时间常数的监测。 （五）其他功能 - 具备锁屏功能。 - 具备漏气自动补偿，管道的顺应性和BTPS补偿功能。 - 提供直流（12V）和交流两种供电方式。 - 提供高压氧气气源和低压氧气气源两种方式。 - 能够和同一品牌模块化监护仪连接，把呼吸机的监测信息实时显示到监护上，满足科室信息化的需求。 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

售后服务及要求

一、竞标人提供的转运呼吸机必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对转运呼吸机提供1年保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，设备发生一般故障时，供货方负责修理、更换零部件；发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。对设备进行定期维护保养，每年至少二次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在24小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后5天内交付使用，如设备无法按时到达，则需提供备用机给我院使用直至设备到达我院。（中标通知书发放之日起7天内签订合同；未能按时交付设备的，每逾期一天，供货方按合同总金额1‰的支付违约金，拖延天数增加违约金累加；逾期超过10天仍不能交货并造成采购人损失的，由供货方负责赔偿合同总金额5%的违约金，采购人可单方撤销合同。）

八、付款方式：合同签订之日起1个月内，采购方向供货方支付合同总金额的100%货款，同时供货方开具全额发票给采购方。

九、履约保证金：供货方在合同签订前向采购方缴纳履约保证金，履约保证金的金额为合同总金额的3%，设备验收合格之日起1年后的1个月内，采购方向供货方退回履约保证金，即合同总金额的3%（不计利息）。

谈判响应文件装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞争性谈判采购报价表 | 必备 |
| 4 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 5 | 供货产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 供货产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 供货产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 10 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 11 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 12 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 13 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 14 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 15 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 16 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖投标人公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |

# 响应文件格式

附件

响 应文件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）（名称）参与贵院项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间： 年  月   日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的谈判采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的谈判、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 竞争性谈判采购报价表

采购项目名称： 柳州市人民医院转运呼吸机项目

采购项目编号：柳人医招〔2020〕112号                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 转运呼吸机 | 1台 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （小写¥ ） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。