柳州市人民医院脉动真空灭菌器项目竞争性磋商采购公告

柳州市人民医院拟对脉动真空灭菌器项目进行院内竞争性磋商采购，特邀请符合条件的供应商前来参加采购活动，现就有关事项公告如下：

- 项目名称： 柳州市人民医院脉动真空灭菌器项目

- 采购编号：柳人医招〔2020〕95号

- 采购内容：脉动真空灭菌器1台

- 资金来源：自筹资金

- 招标控制价：脉动真空灭菌器480000.00元/台

六、供应商资格要求

1.国内注册（指按国家有关规定要求注册的）生产或经营本次磋商采购货物，具备法人资格，并且在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

2.磋商供应商须具有有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明）

七、磋商报名的时间、地点和要求

1.报名时间： 2020年11月11日至 2020年11月20日上午8时至12时、下午15时至18时，（双休日和法定节假日不办理业务）。

2.报名要求：须提交有效的营业执照副本复印件；法定代表人（负责人或自然人）或委托代理人的有效身份证原件，非法定代表人(负责人或自然人)还须出示法定代表人(负责人或自然人)授权书原件（加盖单位公章），已报名成功的供应商不等于符合本项目的供应商资格。

3.报名方式：请供应商将以上报名要求材料扫描后发到以下邮箱：1146048867@qq.com，并注明公司联系人及联系电话，发送邮件后请务必拨打电话0772-2662036进行确认。

八、响应文件的递交和截止时间

1.响应文件开始接收时间：2020年11月11日；

2.响应文件递交截止时间：2020年 11月23日8:30时前递交；

3.响应文件递交地点：柳州市人民医院办公楼5楼文印室（广西柳州市文昌路8号），接收人：叶干事；电话：0772-2662007；

逾期送达或未按照竞争性磋商文件要求递交、密封的响应文件，将予以拒收。

九、响应文件装订要求

供应商请将响应文件按《响应文件内容装订顺序》所述要求订成响应文件，正本1册，副本4册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。请在文件袋封面标明“磋商项目名称”、“磋商时开启”字样、单位名称、联系电话并加盖单位公章。

十、响应文件开启时间和地点

1.开启时间：现场磋商时开启，具体时间另行通知；

2.开启地点：柳州市人民医院会议室（广西柳州市文昌路8号）

十一、其他注意事项

1.由法定代表人或委托代理人参加磋商的，请将法定代表人（负责人或自然人）身份证或法定代表人（负责人或自然人）授权委托书原件、委托代理人身份证在当面磋商时交医院磋商小组审验。

2.磋商结束后响应文件由医院保留，不再退回供应商。

十二、公告媒体

柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn）

柳州市人民医院内网

十三、联系事项

采购人：柳州市人民医院

联系地址：广西柳州市文昌路8号

联系人：招标采购办公室（办公楼四楼）潘干事   咨询电话：0772-2662036

柳州市人民医院

2020 年11月11日

柳州市人民医院脉动真空灭菌器项目竞争性磋商条件书

我院决定对脉动真空灭菌器进行社会公开采购（竞争性磋商）。欢迎符合条件的供应商参加磋商。现将有关事项公告如下：

一、磋商供应商资格要求：国内注册（指按国家有关规定要求注册）生产或经营脉动真空灭菌器，并具有国内法人资格的供应商。符合磋商资格的供应商应承担磋商及履约中应承担的全部责任与义务。

二、磋商供应商需提供合法的资质证明材料：企业法人营业执照、有效的医疗器械生产许可证或经营相关证明（采购货物为第一类医疗器械的不需提供许可和备案证明；采购货物包含第二类医疗器械的须提供备案证明；采购货物包含第三类医疗器械的须提供经营许可证明），并加盖公章；产品销售授权书或代理证书原件或复印件；法人授权委托书原件，法定代表人身份证和法定代表人授权委托代理人身份证的复印件，需加盖公章。

三、我院编写的《脉动真空灭菌器采购参数》仅供参考，参与磋商的品牌应实质上相当于或优于《脉动真空灭菌器采购参数》。如果技术参数不明确或有误的，磋商供应商应以参与磋商的品牌来正确、详细填写《竞争性磋商采购报价表》及《技术响应、偏离情况说明表》。

四、磋商供应商要根据院方提出的《售后服务及要求》提供售后服务承诺书。并可提供产品质量证明材料和公司信誉及业绩证明资料。对产品质量好、公司信誉高、售后服务及时的经销商优先选择。请供应商按要求参加本次采购活动。此次磋商报价应为真实的优惠价，如磋商报价明显低于产品成本价或明显高于市场价的，则视为无效报价。

五、请将上述材料按《磋商响应文件装订顺序》所述要求装订成响应文件，正本一册，副本四册及电子版（电子版拷入U盘），装入文件袋（盒、箱）密封，并在每一封贴处密封签章。注明公司名称、联系电话并加盖单位公章，并标明“柳州市人民医院脉动真空灭菌器响应文件”、“磋商时开启”字样。要求在2020年11月23日上午8:30以前送到柳州市人民医院办公楼5楼文印室。逾期不予受理。

六、此次参与磋商采购的设备品牌和国别不限,并以书面形式进行院内磋商采购。医院评标委员会在公开、公平、公正的基础上，根据各参加磋商供应商所提供的产品质量、价格、售后服务、经销公司的信誉及业绩等情况进行综合评定，由磋商小组集体确定成交单位及品牌。磋商结果将在柳州市人民医院官网（http://www.lzry.com.cn/）进行公告。

七、在“中国裁判文书网”查询中具备无行贿犯罪记录的供应商。

八、付款方式：设备验收合格之日起3个月内，采购方向供货方支付合同总金额的90%货款，同时供货方开具全额发票给采购方。合同总金额的10%货款留作质保金，设备验收合格之日起1年后的1个月内，甲方向乙方支付全额质保金(不计利息)。

九、磋商响应文件外包装袋上请写上联系人、联系方式及采购项目名称。

十、联系电话及通讯地址：

磋商响应文件请按如下地址递交：

广西柳州市文昌路8号  柳州市人民医院办公楼5楼文印室

邮编：545006  电话：0772-2662007（文印室：叶干事）

相关事宜咨询：电话：0772—2662036（招标采购办公室：潘干事）

注：《脉动真空灭菌器采购参数》附后。

脉动真空灭菌器采购参数

| 项号 | 货物名称 | 数量 | 参考品牌 | 技术参数及性能(配置)要求 | 设备用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1台 | \ | 一、技术要求： 1.1 主体 1.1.1 容积：≥1200L。 1.1.2 主体结构：环形加强筋结构，内腔强度和稳定性更高；多点进汽，多段加热，温度梯度便于内腔蒸汽对流，温度分布更均匀；节省蒸汽消耗；灭菌器整体重量更轻。 1.1.3 焊接工艺：全自动焊接机器人焊接保证焊缝质量；氩气保护，自动控制无过烧现象。能有效消除不锈钢晶体间腐蚀倾向，极大地延长使用寿命。 1.1.4 材质：内壳厚度≥6mm，夹套厚度≥6mm。全为优质316不锈钢。 1.1.5 设计压力：-0.1/0.3Mpa。 1.1.6 设计温度：≥144℃。 1.1.7 夹套数量：环形加强筋结构，环形加强筋个数≥5个。多点进汽，进汽口数量≥5个。 1.1.8 主体保温：岩棉，厚度60mm。 1.2 密封门 1.2.1 门数量：双门。 1.2.2 材质：门板厚度≥10mm，门板材料同内室材料，加强筋不锈钢。 1.2.3 结构：门板背面焊接加强筋，加强筋数量≥3个。 1.2.4 动力方式：电机带轮通过同步带驱动门板左右平移，全过程自动完成。 1.2.5 安全联锁：压力安全联锁装置：门只有关闭到位，电源才能接通加热产生蒸汽；内室有正压或负压压力，门无法打开。 1.2.6 双门互锁：双门互锁，一个门处在非关闭状态下，另一个门无法进行门动作。 1.2.7 门胶圈：圆形门胶圈，医用透明高抗撕硅橡胶材质，压缩气密封。 1.2.8 门障碍报警：关门过程中，遇到障碍，触摸屏会显示报警信息，门动作将反向开启，最大限度的保证安全。 1.3 管路系统 1.3.1 管路材质：不锈钢卫生级管路，卡箍链接。 1.3.2 泵：优质品牌，单级直连式水环真空泵。 1.3.3 阀：优质品牌气动阀和电磁阀。气动阀保证400万次无故障运行。 1.3.4 压变：优质品牌，响应时间＜4ms。 1.3.5 蒸汽源：外接蒸汽。 1.3.6 降噪系统：节水降噪装置。 1.3.7 水回收装置：带有水回收装置，可将经过换热器内的冷水回收再利用，节约能源。 1.3.8 换热装置：板式换热器，换热效率高，使用寿命长。 1.4 控制系统 1.4.1 PLC 外壳：外壳采用金属材质，强度韧性高，抗干扰性强。 网络协议：支持工业以太网，可通过Internet远程操作维护，支持TCP/IP等众多网络协议。 功耗：极低的功耗，最大5W，极低的对外电磁干扰（EMI）。 通讯协议：带有多种通讯接口支持MODBUS_TCP、MODBUS_ASCII/RTU及多种自定义协议，能够同多种组态软件互联（WinCC、组态王、LabView等）。 工作温度：工作温度在–10℃～+70℃范围内，可在恶劣的工业环境中稳定工作。 1.4.2 显示屏 系统权限：系统可靠，操作分权限管理，更安全。 屏幕颜色：64K真彩触摸屏。 屏幕尺寸：≥10寸。 分辨率：分辨率为1024 × 768。 容量：≥32M Flash和64M RAM。 防护等级：前面板 IP 65。 通讯协议：支持RS-232、RS-422、RS-485、TCP/IP通讯。 1.4.3 记录方式 触摸屏记录：相关报警信息存储在触摸屏中，可随时查看。 热敏打印机记录：热敏打印机可将程序运行过程中的相关信息打印出来。 1.4.4 记录内容 灭菌过程参数：灭菌过程的温度、压力、时间、过程阶段、预置参数等可使用选配的热敏打印机进行打印。 报警信息：程序运行过程中相关关键报警信息可在打印纸上打印。 1.4.5 数据保存 热敏纸：热敏打印机使用得长效热敏纸在适宜的环境下可保存5年。 电子数据：程序运行的电子数据可永久保存、重复打印、随时查看。 1.4.6 权限管理 操作人员：设备正常使用操作账户信息包括权限等级，用户名，密码等。 监督人员：增加可修改简单的程序参数。 技术人员：增加可修改与常用的系统设置内容。 服务人员：增加更复杂和高级的系统设置和程序设置。 制造商：增加可影响设备安全底层配置和需购买的功能的授权等。 1.4.7 安全保护 超压保护：内室压力超过程序运行允许压力，程序自动退出转入故障状态下处理。 门关位检测保护：门开关在程序运行过程中检测异常，程序自动退出转入故障状态下处理。 1.5 程序系统 1.5.1 程序种类及数量 灭菌类程序：≥26套(含14套自定义程序)；测试类程序：≥4套；辅助类程序：≥2套。 1.5.2 程序运行时间 标准循环:≦55分钟。 1.5.3 脉动次数 标准循环：3次负压脉动，1次跨压脉动，3次正压脉动。脉动次数设定范围：0～99次可设。 1.5.4 灭菌温度 标准循环：121℃和134℃。灭菌温度设定范围：115～138℃可设。 1.5.5 灭菌时间 标准循环：121℃，20分钟；134℃，5分钟。灭菌时间设定范围：0～9999秒可设。 1.5.6 干燥时间 干燥时间设定范围：0～9999秒可设。 1.6 物品装载 1.6.1 物品装载方式：标配消毒车搬运车装载。 1.6.2 材质：消毒车标配，搬运车标配SU304。 1.7 整体参数 1.7.1 腔体尺寸：≥680X1180X1500 mm。 1.7.2 外形尺寸：≤1900X1900X2000 mm。 1.7.3 设备重量：≤2000 kg。 1.7.4 设备功率： ≤5 kVA。 二、配置单： 2.1 主体 1个 2.2 导轨 1个 2.3 消毒车 1辆 2.4 搬运车 2辆 2.5 压缩气管 长度≥5米，直径≥8mm，材质为橡胶 2.6 快插接头 1个，连接形式一端为R1/4，一端为快插形式 注：投标人填报投标产品的各项技术参数及技术规格响应表或技术规格偏离表时必须真实可靠，如有不实，即作废标处理。 |  |

售后服务及要求

一、竞标人提供的脉动真空灭菌器必须是全新的、完整的原装产品。

二、质量保质期要求：

1、供货方对脉动真空灭菌器提供1年及以上免费保修服务，保质期满后提供终身维护。只收取配件费用，免收维修费。保质期从设备验收合格之日算起。

2、在保质期内，设备发生一般故障时，供货方负责免费修理、更换零部件；发生大故障（指主要部件出现质量问题）时，供货方应负责免费更换相同品牌、型号的新设备。设备维修或更换后其保质期相应顺延。

3、若设备存在严重的质量问题，在设备验收后不少于三个月的时间内，供货方无条件允许采购方退货。

4、对因采购方人员的不正当使用所造成的设备损坏不归供货方负责保修，但供货方也要积极帮助采购方维修，并保证提供优惠价格的配件和服务。

三、维护保修要求：

1、生产厂家在中国境内设有维修站和零配件供应站。

2、保质期满后，供货方提供终身维修服务，不收维修费，只收取零配件费。

3、随时提供优惠零配件。

4、售后服务：有故障24小时内到位。对设备进行免费定期维护保养，每年至少二次。

5、故障处理：接到故障维修通知后立即响应，电话指导采购方工程师维修。若不能修复，供货方在24小时内派工程师到达设备现场维修，按国家及行业标准对故障进行及时处理。

四、其它要求：

1、供货方免费送货到采购方指定地址，仪器到位后的安装、调试、培训，所有相关费用由供货方承担。

五、竞标人可提供更好的售后服务条款供采购方从优选择。

六、交货地点：柳州市人民医院，广西柳州市文昌路8号。

七、交货时间：合同签订后30天内交付使用。

磋商响应文件装订顺序

| 序号 | 文件名称 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 目录 |  |
| 2 | 供应商基本情况表 | 内含公司名称、地址、联系人、手机号码、传真、座机、银行账号 |
| 3 | 竞争性磋商采购报价表 | 必备 |
| 4 | 技术响应、偏离情况说明表 | 必备 |
| 5 | 供货产品的技术参数 | 必备 |
| 6 | 供货产品的配置单 | 必备 |
| 7 | 供货产品彩页 | 必备 |
| 8 | 售后服务承诺 | 必备 |
| 9 | 企业法人营业执照复印件（三证合一） | 必备 |
| 10 | 医疗器械生产企业许可证复印件 | 二者至少包含其中一种 |
| 11 | 医疗器械经营企业许可证复印件 |  |
| 12 | 医疗器械注册证复印件 | 必备 |
| 13 | 产品销售授权书或代理证书原件或复印件 | 代理商或经销商必备 |
| 14 | 法人授权委托书原件 | 委托代理人必备 |
| 15 | 法定代表人身份证明书（附有法人身份证复印件） | 必备 |
| 16 | 法定代表人授权委托代理人身份证的复印件 | 委托代理人必备 |
| 17 | 投标人须提供法院裁判文书查询记录的网页截图（如有判决书或裁定书记录须下载并打印文书附后，并加盖投标人公章），查询渠道：“中国裁判文书网”网站(http://wenshu.court.gov.cn) | 必备 |

# 响应文件格式

附件

响 应文件（密封档案袋封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：             全称           （加盖单位公章）

供应商地址：

联系人：

联系电话：

年   月   日

正本（或副本）

# 响 应 文件（封面）

项目名称：

采购编号：

供应商名称：

供应商地址：

年  月  日

供应商基本情况表

| 投标人全称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 注册地址 |  |  |  |
| 注册资金 |  | 成立时间 |  |
| 邮政编码 |  | 员工总数 |  |
| 法定代表人姓名 |  | 联系电话 |  |
| 业务联系人 |  | 联系电话 |  |
| 营业执照号 |  |  |  |
| 开户银行及账号 | 户 名： 开户行： 账 号： |  |  |
| 资质认证情况 | （若有按证书名称规范填写，否则填无） |  |  |
| 经营范围 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |

供应商响应性承诺书(货物/服务类)

柳州市人民医院：

本公司（单位）（名称）参与贵院项目采购，根据贵院发布的采购文件，我公司（单位）对采购文件要求的有关响应内容作出以下承诺，并忠实守信和履行承诺：

1.严格遵守《中华人民共和国招标投标法》及相关法律法规和行业自律管理规定，坚持公平、公正、公开和诚实信用原则，绝不做损害双方和第三方合法利益的行为；

2.客观真实反映自身情况，按要求提供报名资料和编写响应性文件，并保证报名资料和响应性文件的真实完整、合法有效；

3.自觉接受供应商资质审查，遵守采购评审纪律，不干预、影响评审过程和结果；

4.全面响应采购文件中要求的所有条款，严格按贵院采购文件要求提供产品和服务，如我们提供的产品/服务达不到招标文件的要求，则应以招标文件为准,我方无条件整改。

5.一旦我方成交，将根据采购文件的规定，按规定时间和程序与贵院签订采购合同，严格履行合同的责任和义务；

6.具备独立承担民事责任的能力，未被“信用中国”网站列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

若违背上述承诺，本公司（单位）将承担由此产生的法律责任，接受柳州市人民医院依法依规所做出的处理决定，赔偿因此所造成的柳州市人民医院的全部损失。

供应商（公章）：

年  月  日

法定代表人身份证明书

单位名称：

单位性质：

地    址：

成立时间：年月日

经营期限：

姓名：性别：年龄：职务：

系     （供应商单位全称）的法定代表人。

特此证明！

供应商：               （公章）

时间：     年  月  日

法定代表人第二代居民身份证复印件

（正面）

法定代表人第二代居民身份证复印件

（背面）

法定代表人签名：

说明：

1.内容填写要明确，响应文件正本应为原件，文字要工整清楚，涂改无效。

2.不得转借、转让。

法定代表人授权委托书

致：柳州市人民医院

我 （姓名）系（供应商名称）的法定代表人，现授权委托（姓名）以我方的名义参加               项目的磋商采购活动，并代表我方全权办理针对上述项目的磋商、评审、签约等具体事务和签署相关文件。

我方对被授权人的签名事项负全部责任。

在撤销授权的书面通知以前，本授权书一直有效。被授权人在授权书有效期内签署的所有文件不因授权的撤销而失效。

被授权人无转委托权，特此委托！

被授权人签名：            法定代表人签名：

所在部门职务：            职务：

被授权人身份证号码：

供应商（公章）

年  月 日

委托代理人第二代居民身份证复印件

（正面）

委托代理人第二代居民身份证复印件

（背面）

# 竞争性磋商采购报价表

采购项目名称： 柳州市人民医院脉动真空灭菌器项目

采购项目编号：柳人医招〔2020〕95号                   金额单位：人民币（元）

| 序号 | 货物名称 | 数量（1） | 品牌及国别 | 型号规格 | 单价（元） | 单项合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ⑵ | ⑶＝⑴×⑵ |
| 1 | 脉动真空灭菌器 | 1台 |  |  |  |  |
| 总计：（人民币大写）： （小写¥ ） |  |  |  |  |  |  |

说明：

- 报价表必须要加盖供应商单位公章并签字，否则其价格分为0分。

- 以上所有项目报价中包含：设备价款、包装、运输、装卸、送货、人工、保险费、税费、售后服务费等所有相关费用。

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人签字：

日期：    年   月   日

服务承诺书

1.本公司（单位）对本项目中所要求的付款方式、服务要求全部予以响应。

2.（由投标人按附件中所采购物资要求自行填写，所作的承诺作为构成合同不可分割的部分，必须真实、诚信，如提供虚假承诺或在中标、成交后不按其承诺履行的，将依法追究违约责任，并按相关法律法规规定予以处罚。）

供应商（公章）：

法定代表人或委托代理人(签名)：

# 技术响应、偏离情况说明表（格式）

| 序号 | 货物名称 | 采购文件要求 | 响应文件参数 | 偏离情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

说明：

供应商应根据投标设备的性能指标、对照招标文件要求在“偏离情况”栏注明“正偏离”、“负偏离”或“无偏离”。